附件1
GNSS自动化监测设备采购技术指标及服务要求
技术指标要求
1.观测精度（RMS）
（需提供《中华人民共和国计量器具型式批准证书》扫描件；提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告扫描件，检测报告具有CMA、CNAS认证章；扫描件加盖投标人公章。）
1.1静态测量精度应满足平面±(2.5mm+0.5×10－6D、高程±(5.0mm+0.5×10－6D)。
1.2动态测量精度应满足平面±(8.0mm+1×10－6D)、高程±(15.0mm+1×10－6D)。
2.MEMS测量范围为角度±90°，加速度±2g。
3.MEMS测量精度须满足角速度≤0.1°，加速度±0.01g。
4.MEMS支持内置MEMS触发板载RTK采集和调整静态输出频率；支持本地变形量阈值触发板载RTK采集和调整静态输出频率等功能。即支持突发情况下，GNSS设备自动由静态转动态模式，实现30秒内出次解算结果。
5.可以根据需要灵活设定数据采集及上传时间，其中数据采集在0s~24h范围内可调，上传间隔0s~72h可调。设备须具备断网续传功能，内置存储容量不小于8GB，支持连续72小时原始观测数据本地缓存；设备内置智能诊断模块，可实时监测GNSS信号质量、供电状态、通信链路及传感器健康度，并支持异常事件分级告警与远程日志溯源。
6.卫星信号跟踪支持BDS（北斗）、GPS+GLO（格洛纳斯）、GAL（伽利略）全频等多频段。
7.支持输出位移、倾角、加速度等参数。
8.GNSS接收机可靠性指标（MTBF）不少于80000小时。（需提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告扫描件，检测报告具有CMA、CNAS认证章，扫描件加盖投标人公章。）
9.通讯支持有线通讯（RJ45/RS232）和无线通讯（4G全网通）。
10.典型功耗≤2W。
11.支持太阳能板、光伏板、蓄电池、市电等多模式供电。其中太阳能板要求为12V/100W或单晶硅太阳能板，光伏板IP67，蓄电池为免维护12V/100AH，具备过充/过放/短路/温保。
12.GNSS主机在环境温度-40℃~+70℃、湿度0~95%时能正常工作。
13.防护等级为IP68。（需提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告扫描件，检测报告具有CMA、CNAS认证章，扫描件加盖投标人公章。）
14.设备安装时基础尺寸≥600*600*800cm，强度不低于C20混凝土浇筑，设备立杆尺寸不小于Φ165*1800mm，镀锌钢管白色喷塑处理。
15.设备应具备防雷功能。
16.GNSS主机应具备较强的抗干扰能力，满足GB/T 17626中试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验要求。
服务要求
本项目采购货物服务要求包括：
1.GNSS自动化监测设备货物提供、安装。
2.GNSS自动化监测设备支持前端分布式静态解算，解算软件对采购方永久免费开放，解算结果能上传数据平台。
3.GNSS自动化监测设备需能够与政和县杨梅林水库运行管理平台（信息化）对接，实现监测信息的采集汇集、存储、交换，以及信息可视化查询浏览、统计分析、监测预警等功能。
4.供货周期：
（1）备货发货：合同签订后7日历天内完成所有设备备货并发货至采购人指定现场；
（2）安装调试：设备到场后15日历天内完成1基站+5监测点全部点位的安装、接线、调试、数据联调、验收（验收时技术要求的各个参数均要满足要求，否则验收不通过）；
（3）总工期：自合同签订之日起至验收合格，总工期≤22日历天；
5.质保服务：
（1）质保期限：所有设备（含主机、辅材、核心部件、配套系统）整机原厂免费质保≥3年，质保期自项目竣工验收合格签字之日起算；
（2）响应机制：质保期内提供7×24小时全天候技术值守，故障报修后30分钟内主动响应，一般性问题（参数配置、数据补传等）当日闭环解决；
（3）现场服务：硬件故障本省区域24小时内、跨省区域 48 小时内安排专业工程师到场处置，现场服务无任何额外费用；
6.知识产权：供应商需保证所供产品及相关服务无知识产权纠纷，否则由供应商承担全部责任；
7.安全要求：符合《中华人民共和国测绘法》，接收机应当符合国家标准和要求，不得危害国家安全。

附件2
报价函
福建省水利水电科学研究院：
我单位已认真阅读 《GNSS自动化监测设备采购报价比选通知书》所有内容，接受贵方报价比选通知书提出的各项要求。同意以总价人民币       元整（小写：      元）参与此次报价，具体如下：
	序号
	名称
	型号
	数量
（台）
	单价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	GNSS自动化监测设备（基站）
	
	1
	
	

	2
	GNSS自动化监测设备（监测站）
	
	5
	
	

	3
	合计
	


　
联系人：                                                        联系电话：
                                                              报价单位：XXXXXX公司（盖章）                                                           

                    报价日期：XX年XX月XX日
附件3
原厂售后承诺书
致：福建省水利水电科学研究院
我司作为参与本项目投标的GNSS自动化设备（型号：           ）的唯一生产厂家，现郑重承诺：为本项目所供应的设备均为原厂全新的正规产品，符合国家电子产品安全、电磁兼容性以及无线电管理规范。若能中标，我司将提供原厂售后服务，在保修期内，若设备出现非人为损坏故障，将免费维修或更换配件，并且终身提供免费固件升级与技术支持。不受经销商经营变动的影响，我司将全程承担原厂售后责任与义务，确保设备能够长期稳定运行。
生产厂家（盖章）：
日 期：
附件4
技术指标响应情况表
	序号
	技术要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	1
	观测精度（RMS）（需提供《中华人民共和国计量器具型式批准证书》扫描件；提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告扫描件，检测报告具有CMA、CNAS认证章；扫描件加盖投标人公章。）
1.1静态测量精度应满足平面±(2.5mm+0.5×10－6D、高程±(5.0mm+0.5×10－6D)。
1.2动态测量精度应满足平面±(8.0mm+1×10－6D)、高程±(15.0mm+1×10－6D)。
	
	

	2
	MEMS测量范围为角度±90°，加速度±2g。
	
	

	3
	MEMS测量精度须满足角速度≤0.1°，加速度±0.01g。
	
	

	4
	MEMS支持内置MEMS触发板载RTK采集和调整静态输出频率；支持本地变形量阈值触发板载RTK采集和调整静态输出频率等功能。即支持突发情况下，GNSS设备自动由静态转动态模式，实现30秒内出次解算结果。
	
	

	5
	可以根据需要灵活设定数据采集及上传时间，其中数据采集在0s~24h范围内可调，上传间隔0s~72h可调。设备须具备断网续传功能，内置存储容量不小于8GB，支持连续72小时原始观测数据本地缓存；设备内置智能诊断模块，可实时监测GNSS信号质量、供电状态、通信链路及传感器健康度，并支持异常事件分级告警与远程日志溯源。
	
	

	6
	卫星信号跟踪支持BDS（北斗）、GPS+GLO（格洛纳斯）、GAL（伽利略）全频等多频段。
	
	

	7
	支持输出位移、倾角、加速度等参数。
	
	

	8
	GNSS接收机可靠性指标（MTBF）不少于80000小时。（需提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告扫描件，检测报告具有CMA、CNAS认证章，扫描件加盖投标人公章。）
	
	

	9
	通讯支持有线通讯（RJ45/RS232）和无线通讯（4G全网通）。
	
	

	10
	典型功耗≤2W。
	
	

	11
	支持太阳能板、光伏板、蓄电池、市电等多模式供电。其中太阳能板要求为12V/100W或单晶硅太阳能板，光伏板IP67，蓄电池为免维护12V/100AH，具备过充/过放/短路/温保。
	
	

	12
	GNSS主机在环境温度-40℃~+70℃、湿度0~95%时能正常工作。
	
	

	13
	防护等级为IP68。（需提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告扫描件，检测报告具有CMA、CNAS认证章，扫描件加盖投标人公章。）
	
	

	14
	设备安装时基础尺寸≥600*600*800cm，强度不低于C20混凝土浇筑，设备立杆尺寸不小于Φ165*1800mm，镀锌钢管白色喷塑处理。
	
	

	15
	设备应具备防雷功能。
	
	

	16
	GNSS主机应具备较强的抗干扰能力，满足GB/T 17626中试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验要求。
	
	


附件5
服务要求响应情况表
	序号
	服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	1
	GNSS自动化监测设备货物提供、安装。
	
	

	2
	GNSS自动化监测设备支持前端分布式静态解算，解算软件对采购方永久免费开放，解算结果能上传数据平台。
	
	

	3
	GNSS自动化监测设备需能够与政和县杨梅林水库运行管理平台（信息化）对接，实现监测信息的采集汇集、存储、交换，以及信息可视化查询浏览、统计分析、监测预警等功能。
	
	

	4.1
	备货发货：合同签订后7日历天内完成所有设备备货并发货至采购人指定现场；
	
	

	4.2
	安装调试：设备到场后15日历天内完成1基站+5监测点全部点位的安装、接线、调试、数据联调、验收；
	
	

	4.3
	总工期：自合同签订之日起至验收合格，总工期≤22日历天；
	
	

	5.1
	质保期限：所有设备（含主机、辅材、核心部件、配套系统）整机原厂免费质保≥3年，质保期自项目竣工验收合格签字之日起算；
	
	

	5.2
	响应机制：质保期内提供7×24小时全天候技术值守，故障报修后30分钟内主动响应，一般性问题（参数配置、数据补传等）当日闭环解决；
	
	

	5.3
	现场服务：硬件故障本省区域24小时内、跨省区域 48 小时内安排专业工程师到场处置，现场服务无任何额外费用；
	
	

	6
	知识产权：供应商需保证所供产品及相关服务无知识产权纠纷，否则由供应商承担全部责任；
	
	

	7
	安全要求：符合《中华人民共和国测绘法》，接收机应当符合国家标准和要求，不得危害国家安全。
	
	


