
附件1

福建省水文水资源勘测中心

净气型防爆柜项目采购标的
一、采购标的

本次采购货物为净气型防爆柜一套（红黄蓝各一组），总价最高限价为8.5万元（含搬运和安装调试费用）。                  
二、应用范围:

适用于实验室不同类别的危险化学品存放，具有耐火、防爆、耐腐蚀、防盗、防潮、通风、净化等功能。

三、参数要求：（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效。）

1.柜体：外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

2.内胆：柜体内胆（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm，柜底部设置≥90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm±2mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h=160mm±10mm黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。

3.底座：柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；配置有手动调节罗杆，方便储存柜定位。

4.层板：柜中设≥3块PP平层板，采用≥8mm厚实心PP板材制作，层板底部增加加强筋提升层板承重。

5.防火材料：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉导热系数（平均500℃）≤0.180 W/(m·K)，加热永久线变化（950℃×24h）≤-3.0%，抗拉强度≥0.04 MPa，体积密度在110～130 kg/m³范围内。

6.铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度，芯柱采用≥2.0mm。

7.防火密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，当温度为150℃～180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。

8.锁具：柜体配备液晶防盗电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理。

9.锁舌：天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能强。

10.电源：额定电压220V/50HZ；内部工作电压：DC24V。

11.风量控制：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。                                                     

12.控制系统：液晶触摸屏≥七英寸，可微电脑控制不小于75°仰望视角，显示实时温度、湿度、风机转速及VOC浓度，双VOC高精度探头，精确监测温湿度，温度启控（-10℃～70℃）湿度监控范围为≥0～100%RH，VOC监控范围≥0～15ppm。任意指标超出设定值，柜体即刻报警同时联动风机排风，时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，入风口底部有初级过滤网，主要过滤5um及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强。

13.特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，实现双人双锁管理，开启时需二人同时在场。

14.电源开关机蜂鸣器：柜体装有电源开关及蜂鸣器，在检测值超标时可发出声光报警。

15.防盗功能：柜体带有防盗功能密码锁密码输错3次后会发出报警直到输入正确密码。

★16.钢板根据GB/T10125-2021标准经中性盐雾试验，经过72h盐雾试验后，样品无缺陷，保护评级Rp≥10级，需提供具有CMA及CNAS资质的第三方检测机构出具的相关盐雾测试报告。
★17.过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时，每块过滤器的具体吸附量≥A级标准，即：异丙醇吸附量≥625g，环乙烷吸附量≥890g，盐酸吸附量≥2184g。为满足实验室多种类试剂的存放，需提供不少于21种实验室常用试剂的过滤器额定吸附量测试报告。
★18.产品软件需通过GB/T 25000.51-2016标准检测，至少包含对核心环境监控、设备驱动控制及系统诊断管理等关键软件功能的测试验证。需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的软件产品登记测试报告。
★19.换气次数满足JG/T385-2012相关标准，换气次数不低于180次/h。需提供具有CMA及CNAS资质的第三方检测机构出具的相关测试报告。
★20.产品进行不少于90分钟耐火测试，在不少于90分钟耐火测试中，贮存易燃品和毒害品的安全柜的最高温度不超过50℃，柜内易燃品毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，需提供第三方检测机构出具的耐火测试报告。
★21.产品根据GB/T4208-2017标准进行防护试验，防护等级≥IP65，需提供第三方检测机构出具的测试报告。
★22.产品根据GB/T3836.1-2021第26.4条进行冲击试验，外壳承受≥7.0J的冲击能量未损坏，需提供第三方检测机构出具测试报告。
★23.为确保能够提供充分的产品责任保障及产品质量的持续可靠性与企业的稳健经营能力保障，需提供制造商为产品购买的责任险保单。

★24.配置要求：

24.1 净气型防爆柜一套：含红色、黄色、蓝色各一组；

24.2 备用过滤器6组：过滤器需为2层活性炭过滤器（有机或无机的）+1层初效过滤器组成。
四、质保期

本次采购货物整机保修1年。

五、付款方式

    货物全部验收合格后，中标人提供相应金额发票，采购人支付全部合同款。

附件2：
报价函

福建省水文水资源勘测中心：

我方对贵单位净气型防爆柜采购项目进行了全面评估，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方决定授权_______________________________（姓名、身份证号码）代表我方________________________________(投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

2、我方自愿按照净气型防爆柜采购项目市场比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，服务费为（人民币）_______元，大写_____________________________。

3、我方已详细阅读和审查了福建省水文水资源勘测中心发布的净气型防爆柜采购项目市场比选文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，认可并响应上述文件的全部要求。

4、投标有效期为从投标截止之日起30天。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：___________________（邮寄地址）。

投标人名称：_____________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____________________（签字）

                                日期：     年   月   日

附件3：
采购供应商资格承诺函
致福建省水文水资源勘测中心:

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):

 年   月   日

注:

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。


