
附件1

福建省水文水资源勘测中心

实验室环境(温湿度)监测平台项目采购标的
一、采购标的

本次采购货物为实验室环境(温湿度)监测平台1套，总价最高限价为9.5万元（含搬运、安装调试和检定/校准费用）。                  
二、应用范围:

适用于实验室环境温湿度实时监测存储记录。

三、参数要求：（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效。）

（一）实验室温湿度记录终端

1、房间监控
1.1智能终端：

★1.1.1 支持本地部署，支持屏幕显示，支持本地存储，支持断电续航、断网续传机制；（提供本地登录网页界面截图，且验收需满足上述要求）

1.1.2 供电方式：高密度电池供电，支持低电量报警；

1.1.3 续航能力：≥36个月；

1.1.4 离线存储：终端内置FLASH可储存不少于20组离线数据，确保断网后的数据完整性；

1.1.5 数据采集：采集间隔≤10s；

1.1.6 数据上传：支持自定义上传频率，默认上传频率≤1次/5min；
★1.1.7 通讯协议：LoRa通信，不使用WIFI、4G等其他通信设备；

1.1.8 信道带宽：CN470频段,上行：470.3MHz至489.3 MHz；下行：500.3MHz至509.7MHz；

1.1.9 安全加密：AES-128； 

1.1.10 屏幕材质：≥4.2寸墨水屏；

1.1.11 安装方式：磁吸。
1.2温度传感器：

  1.2.1 温度量程：≥-40℃～125℃；

  1.2.2 分辨率：≤0.01℃；

  1.2.3 精度：±0.2℃（0～65℃）；±0.6℃（其他范围）；

  1.2.4 长期漂移：<0.03℃/年。
1.3湿度传感器：

  1.3.1 湿度量程：0～100%RH；

  1.3.2 分辨率：≤0.01%RH；

  1.3.3 精度：±2%RH（0～90%RH）；±4%RH（其他范围）；

  1.3.4 长期漂移：<0.25%RH/年。
★1.4其他传感器

监测项目灵活扩展:可以增加易燃易爆和有毒有害气体传感器，只需要加入探头即可，方便便捷。（提供有毒有害气体检测界面截图）

★1.5拓展传感器

可升级监测单相交流电参数：电压、电流、功率。（提供软件截图界面）
2、实验室环境监测系统

2.1 系统特性与服务 

★2.1.1 系统配置、本地服务器、本地数据库。
2.1.2 系统架构基于B/S架构、微服务，扩展性和伸缩性高。 

2.1.3 为保证数据完整性与安全性，系统采用至少三级冗余存储结构设计，保证系统在上位机意外停机时不影响系统正常工作，包括数据存储、查看以及报警事件产生。 

2.1.4 实时数据保存时间至少为3年，可增加至任意年份。 

2.1.5 归档数据保存时间为全量服务期间。 

2.1.6 自动备份；小时级增量备份与日级全量备份、快照备份，保存时长不小于 7 天。  

2.1.7 全年运行。 

2.1.8 审计追踪记录全面，并且不可关闭，满足数据完整性，利用操作审计保存的所有操作记录，用户可以实现安全分析、资源变更追踪以及合规性审计。 

2.2 监控看板 

2.2.1 实时数据更新时间：≤1min。 

2.2.2 自定义首页视图模式，可选仪表板、列表视图其中之一。 

2.2.3 仪表盘支持显示监控对象状态总览和重点关注监控对象。 

2.2.4 列表视图需包含：监控参数实时数据，所属监控对象，监控对象位置，正常标定，监控状态，报警状态等。   

2.2.5 数据图表：可监控对象数据图表：实时更新，任选时间范围查看监控数据曲线图表，历史数据。

★2.2.6生成温湿度数据的动态曲线图，以便于观察24h的温湿度数据波动趋势。（提供动态曲线图截图）  

★2.2.7自动生成标准格式的温湿度记录，支持一键导出功能，便于数据分析和报告编制；支持快速检索历史温湿度记录功能。（提供软件界面截图）
2.3 报警管理  

2.3.1 报警数据支持导出。 

2.3.2 多类报警处理渠道：支持网页端、手机APP处理报警。 

2.3.3 支持全量通知记录。  

2.4 统计分析 

2.4.1 多类筛选报警：可实现按日期筛选、按房间名称筛选、按编号筛选、按监控对象筛选。 

2.4.2 多维度统计分析报警：可统计分析报警总数、设备报警、房间报警以及报警数量前十的设备。 

2.4.3 数值型数据统计：支持按天统计温度、湿度的数值型数据统计；支持统计最大值、最小值、平均值；支持数据导出（Excel格式）。 

2.5 历史数据：支持实时查看自定义时间跨度的历史数据。  

2.6 数据下载：可批量、自定义监控对象、监控参数、时间范围、监控频率导出(Excel格式)监控数据。

（二）安装部署及实施服务

1、实施部署

实验室温湿度监测产品硬件及软件系统部署实施，培训服务以及安装辅料等一批。

2、运用维护

2.1支持标准化 API 接口，接入LIMS系统；

2.2后期系统升级，远程技术支持；

2.3 厂家直属售后工程师，7x24小时服务支持，配置专属服务经理及技术支持电话。接到报修后2小时内提出解决方案，维修人员1个工作日内到达现场提供维修服务； 

2.4提供现场培训服务。
★（三）配置要求

1、数字工作站（含显示装置）  1套

2、无线墨水屏温湿度计  26个

3、无线墨水屏温湿度计（单探头）  12个
4、LORA网关（非WIFI）  4个

5、无线键鼠套装  1个

6、超五类网线2米   5条

7、DLabs物联网温湿度监控系统（本地存储）  1套
四、质保期

本次采购货物整机保修1年。

五、付款方式

    货物全部验收合格后，中标人提供相应金额发票，采购人支付全部合同款。

附件2：
报价函

福建省水文水资源勘测中心：

我方对贵单位实验室环境(温湿度)监测平台采购项目进行了全面评估，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方决定授权_______________________________（姓名、身份证号码）代表我方________________________________(投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

2、我方自愿按照实验室环境(温湿度)监测平台采购项目市场比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，服务费为（人民币）_______元，大写_____________________________。

3、我方已详细阅读和审查了福建省水文水资源勘测中心发布的实验室环境(温湿度)监测平台采购项目市场比选文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，认可并响应上述文件的全部要求。

4、投标有效期为从投标截止之日起30天。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：___________________（邮寄地址）。

投标人名称：_____________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____________________（签字）

                                日期：     年   月   日

附件3：
采购供应商资格承诺函
致福建省水文水资源勘测中心:

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):

 年   月   日

注:

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。


